## CONTROL CALIBRACIONES
CONTROL CALIBRACIÓN EQUIPOS E INSTRUMENTOS
|  | CODIGO | OYS-FO-42 |  | VERSION | 04 |  | FECHA | 2025-05-26
|  | Fecha de actualización |  | 2025-02-21
CONTROL CALIBRACIÓN EQUIPOS E INSTRUMENTOS
PLANTA
IDENTIFICACIÓN | EQUIPO / INSTRUMENTO | FABRICANTE | CERTIFICADO No. | MODELO | SERIE | FECHA DE CALIBRACION | FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN | ESTADO | RANGO
MAN-001 | MANÓMETRO DIGITAL | CRYSTAL | MIS-LP-2025-01-0214 | XP2i | 357309 | 2025-01-24 | 2026-01-24 | CERTIFICADO | 0-3000 psi
MAN-002 | MANÓMETRO DIGITAL | ADDITEL | MIS-LP-2024-12-1761 | 681 | 211H200A0024 | 2024-12-09 | 2025-12-09 | CERTIFICADO | 0-3000 psi
MAN-003 | MANÓMETRO DIGITAL | AMETEK CRYSTAL | MIS-LP-2024-12-1618 | XP2i | 104696 | 2024-12-02 | 2025-12-02 | CERTIFICADO | 0-5000 psi
MAN-004 | MANÓMETRO Y TRANSMISOR DE BAJA PRESIÓN | SIEMENS | MIS-LP-2024-1440 | D-76181 | N1-T503-9508911 | 2024-10-29 | 2025-10-29 | CERTIFICADO | 0-3,61 psi
MAN-005 | MANÓMETRO DIGITAL | AMETEK CRYSTAL | 12652 | XP2i | 322944 | 2025-04-28 | 2026-04-28 | CERTIFICADO | 0-1000 psi
FLX-001 | FLEXÓMETRO | TRUPER | CD-10090 | FH-5M | UK 0126 0022 | 2025-05-19 | 2026-05-19 | CERTIFICADO | 5m
PDR-001 | PIE DE REY DIGITAL | INSIZE | CD-10088 | 1108-200 | 1212181369 | 2025-05-19 | 2026-05-19 | CERTIFICADO | 0-200 mm
PDR-002 | PIE DE REY DIGITAL | MITUTOYO | CD-10089 | CD-6" CSX-B | BH010822 | 2025-05-19 | 2026-05-19 | CERTIFICADO | 0-150 mm
THB-001 | TERMOHIGROBAROMETRO | TESTO | HR-4914-25 // TE-8606-25 | 622 | 39536692/0323 | 2025-02-07 | 2026-02-07 | CERTIFICADO | 0-100% // -20°C a 60°C
|  |  | MET-LP-CC 12662 |  |  | 2025-05-22 | 2026-05-22 | CERTIFICADO | 300 hPa a 1200 hPa
THB-002 | TERMOHIGROMETRO | KEX GERMANY | HR-28703 // TA-28702 | 'SH-172 | 50898 | 2025-05-21 | 2026-05-21 | CERTIFICADO | 10-90% // -50°C a 70°C
VST1
IDENTIFICACIÓN | EQUIPO / INSTRUMENTO | FABRICANTE | CERTIFICADO No. | MODELO | SERIE | FECHA DE CALIBRACION | FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN | ESTADO | RANGO
CEC-001 | DINAMOMETRO | TRUMAX | 7125 | SA-1Kglb | J181015117 | 2022-11-15 | 2023-11-15 | VENCIDO | 454 KILOS
CEC-002 | DINAMOMETRO | GALOCE | 7838 | G55406 | 20110066/VST1 | 2024-03-12 | 2025-03-12 | VENCIDO | 1.01 TONELADA
CEC-004 | DINAMOMETRO | BBG |  | TSC | 810551 |  | 1900-12-30 | VENCIDO | 1 TONELADA
CEC-003 | DINAMOMETRO | TRUMAX | 7966 | SC-5Klb | M190927007 | 2024-06-05 | 2025-06-05 | VENCIDO | 2.2 TONELADAS
TP-001 | TRANSMISOR DE PRESION CON INDICACION DIGITAL | RITHERM | MIS-LP-2024-12-1891 | 3000 | 2074022 | 2024-12-27 | 2025-12-27 | CERTIFICADO | 0-1000 PSI
TP-002 | TRANSMISOR DE PRESION CON INDICACION DIGITAL | APLISENS | MIS-LP-2024-12-1890 | PCE-28 | 11121025 | 2024-12-27 | 2025-12-27 | CERTIFICADO | 0-5000 PSI
TP-003 | TRANSMISOR DE PRESION CON INDICACION DIGITAL | SINTEK | PLAB-23-480 | - | NPIR-23-155 | 2023-05-16 | 2024-05-15 | VENCIDO | 0-15000 PSI
VST2
IDENTIFICACIÓN | EQUIPO / INSTRUMENTO | FABRICANTE | CERTIFICADO No. | MODELO | SERIE | FECHA DE CALIBRACION | FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN | ESTADO | RANGO
CEC-005 | DINAMOMETRO | TRUMAX | 8472 | vst-3000 // SC-2,5KLB | V00220 // 2301129900 | 2025-05-09 | 2026-05-09 | CERTIFICADO | 1,1 TONELADAS
CEC-006 | DINAMOMETRO | VALSER / TEK | 7967 | 516 2 t | 17080195 | 2024-06-05 | 2025-06-05 | VENCIDO | 2 TONELADAS
CEC-007 | DINAMOMETRO | TRUMAX | 8217 | SG-5T | 2309210270 | 2024-11-15 | 2025-11-15 | CERTIFICADO | 5 TONELADAS
TP-004 | TRANSMISOR DE PRESION CON INDICACION DIGITAL | DANFOSS | MIS-LP-2024-12-1760 | MBS3000 | 92833390 | 2024-12-14 | 2025-12-14 | CERTIFICADO | 0-145 PSI
TP-008 | TRANSMISOR DE PRESION CON INDICACION DIGITAL | DANFOSS | MIS-LP-2024-12-1617 | MBS3000 | 051950519282 | 2024-12-02 | 2025-12-02 | CERTIFICADO | 0-870PSI
TP-009 | TRANSMISOR DE PRESION CON INDICACION DIGITAL | DANFOSS | MIS-LP-2024-09-1204 | MBS3000 | 20275210 | 2024-09-20 | 2025-09-20 | CERTIFICADO | 0-3625 PSI
OBSOLETOS
IDENTIFICACIÓN | EQUIPO / INSTRUMENTO | FABRICANTE | CERTIFICADO No. | MODELO | SERIE | FECHA DE CALIBRACION | FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN | ESTADO | RANGO | FECHA DE SALIDA
TP-006 | TRANSMISOR DE PRESION CON INDICACION DIGITAL | DANFOSS | MIS-LP-2023-0462 | MBS3000 | 3626 | 2023-12-14 | 2024-12-13 | VENCIDO | 0-3625 PSI | 2024-09-06
TP-007 | TRANSMISOR DE PRESION CON INDICACION DIGITAL | RITHERM | PLAB-23-479 | - | NPIR-23-154 | 2023-05-16 | 2024-05-15 | VENCIDO | 0-1000 PSI | 2024-11-25
Formulas:
FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN = +[FECHA DE CALIBRACION]+365
ESTADO = IF([FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN]<TODAY(),"VENCIDO",IF([FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN]-TODAY()<15,"PROXIMO A VENCER","CERTIFICADO"))
Note on I28: Administracion: POCO USO
Note on I30: Administracion: POCO USO
Note on I34: Administracion: POCO USO

## VERIFICACIÓN ADDITEL
| INTRUMENTO | MARCA | MODELO | SERIAL | FECHA DE CALIBRACIÓN | FECHA PROGRAMADA DE VERIFICACIÓN 1 | FECHA PROGRAMADA DE VERIFICACIÓN 2 | FECHA PROGRAMADA DE VERIFICACIÓN 3
| PATRÓN | CRYSTAL | XP2i | 357309 | 2025-01-24 | 2025-03-09 | 2025-06-07 | 2025-09-05
| INDICE BAJO VERIFICACIÓN (IBV) | ADDITEL | 681 | 211H200A0024 | 2024-12-09
DATOS Y RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
| VALOR PATRÓN (PSI) | VALOR IBV (PSI) | ERROR (PSI) | DESVIACIÓN (%) | INCERTIDUMBRE | Error permitido (+- psi) | COMENTARIOS | TEMPERATURA (°C) | 23.2 |  | Superior | Inferior
1 | 300 | 299.8 | -0.2 | 0.06671% | 0.34 | 4.5 | EQUIPO SE ENCUENTRA CALIBRADO | PRESIÓN ATMOSFERICA (hPa) | 751.1 |  | 4.5 | -4.5
2 | 600 | 600.2 | 0.2 | -0.03332% | 0.34 | 5 |  | HUMEDAD RELATIVA (%) | 49.4 |  | 5 | -5
3 | 900 | 899.9 | -0.1 | 0.01111% | 0.34 | 5 |  | ENTE CERTIFICADOR | Metrology |  | 5 | -5
4 | 1200 | 1199.8 | -0.2 | 0.01667% | 0.34 | 6 |  | FECHA DE CALIBRACIÓN | 2024-12-09 |  | 6 | -6
5 | 1500 | 1499.8 | -0.2 | 0.01334% | 0.34 | 7.5 |  |  |  |  | 7.5 | -7.5
6 | 1800 | 1800 | 0 | 0% | 0.34 | 9 |  |  |  |  | 9 | -9
7 | 2100 | 2100.4 | 0.4 | -0.01904% | 0.34 | 10.5 |  |  |  |  | 10.5 | -10.5
8 | 2400 | 2399.9 | -0.1 | 0.004167% | 0.35 | 12 |  |  |  |  | 12 | -12
9 | 2700 | 2699.9 | -0.1 | 0.003704% | 0.35 | 13.5 |  |  |  |  | 13.5 | -13.5
10 | 3000 | 2999.7 | -0.3 | 0.01% | 0.35 | 15 |  |  |  |  | 15 | -15
DATOS Y RESULTADOS DE LA PRUEBA VERIFICACIÓN 1
| VALOR PATRÓN (PSI) | VALOR IBV (PSI) | ERROR (PSI) | Error permitido (+- psi) | COMENTARIOS |  | TEMPERATURA |  |  | Superior | Inferior
1 | 50 | 50.02 | 0.02 | 1 | EQUIPO SE ENCUENTRA VERIFICADO |  | HUMEDAD RELATIVA |  |  | 1 | -1
2 | 120 | 119.98 | -0.02 | 1.8 |  |  | PRESIÓN ATMOSFERICA |  |  | 1.8 | -1.8
3 | 280 | 280.01 | 0.01 | 4.2 |  |  | OPERARIO |  |  | 4.2 | -4.2
4 | 350 | 350.04 | 0.04 | 5 |  |  | FECHA DE REALIZACIÓN | 2025-01-23 |  | 5 | -5
5 | 750 | 750.03 | 0.03 | 5 |  |  | HORA |  |  | 5 | -5
6 | 1200 | 1200.1 | 0.1 | 6 |  |  | CUMPLIMIENTO VERIFICACIÓN | -45 |  | 6 | -6
7 | 1800 | 1800.4 | 0.4 | 9 | [5 empty] | 9 | -9
DATOS Y RESULTADOS DE LA PRUEBA VERIFICACIÓN 2
| VALOR PATRÓN (PSI) | VALOR IBV (PSI) | ERROR (PSI) | Error permitido (+- psi) | COMENTARIOS |  | TEMPERATURA |  |  | Superior | Inferior
| 0 | 0 | 0 | Revisar | EQUIPO SE ENCUENTRA VERIFICADO |  | HUMEDAD RELATIVA |  |  | Revisar | #VALUE!
| 0 | 0 | 0 | Revisar |  |  | PRESIÓN ATMOSFERICA |  |  | Revisar | #VALUE!
| 0 | 0 | 0 | Revisar |  |  | OPERARIO |  |  | Revisar | #VALUE!
| 0 | 0 | 0 | Revisar |  |  | FECHA |  |  | Revisar | #VALUE!
| 0 | 0 | 0 | Revisar |  |  | HORA |  |  | Revisar | #VALUE!
| 0 | 0 | 0 | Revisar |  |  | CUMPLIMIENTO VERIFICACIÓN | -45815 |  | Revisar | #VALUE!
| 0 | 0 | 0 | Revisar | [5 empty] | Revisar | #VALUE!
DATOS Y RESULTADOS DE LA PRUEBA VERIFICACIÓN 3
| VALOR PATRÓN (PSI) | VALOR IBV (PSI) | ERROR (PSI) | Error permitido (+- psi) | COMENTARIOS |  | TEMPERATURA |  |  | Superior | Inferior
| 0 | 0 | 0 | Revisar | EQUIPO SE ENCUENTRA VERIFICADO |  | HUMEDAD RELATIVA |  |  | Revisar | #VALUE!
| 0 | 0 | 0 | Revisar |  |  | PRESIÓN ATMOSFERICA |  |  | Revisar | #VALUE!
| 0 | 0 | 0 | Revisar |  |  | OPERARIO |  |  | Revisar | #VALUE!
| 0 | 0 | 0 | Revisar |  |  | FECHA |  |  | Revisar | #VALUE!
| 0 | 0 | 0 | Revisar |  |  | HORA |  |  | Revisar | #VALUE!
| 0 | 0 | 0 | Revisar |  |  | CUMPLIMIENTO VERIFICACIÓN | -45905 |  | Revisar | #VALUE!
| 0 | 0 | 0 | Revisar | [5 empty] | Revisar | #VALUE!
Note on H28: Comercial: Este valor debe ser menor e igual a 0
Note on H39: Comercial: Este valor debe ser menor e igual a 0
Note on H50: Comercial: Este valor debe ser menor e igual a 0

## VERIFICACIÓN CRYSTAL 1k
| INTRUMENTO | MARCA | MODELO | SERIAL | FECHA DE CALIBRACIÓN | FECHA PROGRAMADA DE VERIFICACIÓN 1 | FECHA PROGRAMADA DE VERIFICACIÓN 2 | FECHA PROGRAMADA DE VERIFICACIÓN 3
| PATRÓN | CRYSTAL | XP2i | 357309 | 2025-01-24 | 2025-07-27 | 2025-10-25 | 2026-01-23
| INDICE BAJO VERIFICACIÓN (IBV) | AMETEK CRYSTAL | XP2i | 322944 | 2025-04-28
DATOS Y RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
| VALOR PATRÓN (PSI) | VALOR IBV (PSI) | ERROR (PSI) | DESVIACIÓN (%) | INCERTIDUMBRE | Error permitido (+- psi) | COMENTARIOS | TEMPERATURA (°C) | 20.5 |  | Superior | Inferior
2 | 15 | 15.061 | 0.061 | -0.405% | 0.087 | 1 | EQUIPO SE ENCUENTRA CALIBRADO | PRESIÓN ATMOSFERICA (hPa) | 748.1 |  | 1 | -1
3 | 50 | 50.086 | 0.086 | -0.1717% | 0.058 | 1 |  | HUMEDAD RELATIVA (%) | 48.3 |  | 1 | -1
4 | 125 | 125.086 | 0.086 | -0.06875% | 0.058 | 1.875 |  | ENTE CERTIFICADOR | Flexilatina |  | 1.875 | -1.875
5 | 250 | 250.086 | 0.086 | -0.03439% | 0.059 | 3.75 |  | FECHA DE CALIBRACIÓN | 2025-04-28 |  | 3.75 | -3.75
6 | 375 | 375.061 | 0.061 | -0.01626% | 0.089 | 5 |  |  |  |  | 5 | -5
7 | 500 | 500.111 | 0.111 | -0.0222% | 0.09 | 5 |  |  |  |  | 5 | -5
8 | 625 | 625.161 | 0.161 | -0.02575% | 0.092 | 5 |  |  |  |  | 5 | -5
9 | 750 | 750.186 | 0.186 | -0.02479% | 0.069 | 5 |  |  |  |  | 5 | -5
10 | 875 | 875.186 | 0.186 | -0.02125% | 0.072 | 5 |  |  |  |  | 5 | -5
11 | 1000 | 1000.186 | 0.186 | -0.0186% | 0.08 | 5 |  |  |  |  | 5 | -5
DATOS Y RESULTADOS DE LA PRUEBA VERIFICACIÓN 1
| VALOR PATRÓN (PSI) | VALOR IBV (PSI) | ERROR (PSI) | Error permitido (+- psi) | COMENTARIOS |  | TEMPERATURA |  |  | Superior | Inferior
1 | 0 | 0 | 0 | Revisar | EQUIPO SE ENCUENTRA VERIFICADO |  | HUMEDAD RELATIVA |  |  | Revisar | #VALUE!
2 | 0 | 0 | 0 | Revisar |  |  | PRESIÓN ATMOSFERICA |  |  | Revisar | #VALUE!
3 | 0 | 0 | 0 | Revisar |  |  | OPERARIO |  |  | Revisar | #VALUE!
4 | 0 | 0 | 0 | Revisar |  |  | FECHA DE REALIZACIÓN | 2025-01-23 |  | Revisar | #VALUE!
5 | 0 | 0 | 0 | Revisar |  |  | HORA |  |  | Revisar | #VALUE!
6 | 0 | 0 | 0 | Revisar |  |  | CUMPLIMIENTO VERIFICACIÓN | -185 |  | Revisar | #VALUE!
7 | 0 | 0 | 0 | Revisar | [5 empty] | Revisar | #VALUE!
DATOS Y RESULTADOS DE LA PRUEBA VERIFICACIÓN 2
| VALOR PATRÓN (PSI) | VALOR IBV (PSI) | ERROR (PSI) | Error permitido (+- psi) | COMENTARIOS |  | TEMPERATURA |  |  | Superior | Inferior
| 0 | 0 | 0 | Revisar | EQUIPO SE ENCUENTRA VERIFICADO |  | HUMEDAD RELATIVA |  |  | Revisar | #VALUE!
| 0 | 0 | 0 | Revisar |  |  | PRESIÓN ATMOSFERICA |  |  | Revisar | #VALUE!
| 0 | 0 | 0 | Revisar |  |  | OPERARIO |  |  | Revisar | #VALUE!
| 0 | 0 | 0 | Revisar |  |  | FECHA |  |  | Revisar | #VALUE!
| 0 | 0 | 0 | Revisar |  |  | HORA |  |  | Revisar | #VALUE!
| 0 | 0 | 0 | Revisar |  |  | CUMPLIMIENTO VERIFICACIÓN | -45955 |  | Revisar | #VALUE!
| 0 | 0 | 0 | Revisar | [5 empty] | Revisar | #VALUE!
DATOS Y RESULTADOS DE LA PRUEBA VERIFICACIÓN 3
| VALOR PATRÓN (PSI) | VALOR IBV (PSI) | ERROR (PSI) | Error permitido (+- psi) | COMENTARIOS |  | TEMPERATURA |  |  | Superior | Inferior
| 0 | 0 | 0 | Revisar | EQUIPO SE ENCUENTRA VERIFICADO |  | HUMEDAD RELATIVA |  |  | Revisar | #VALUE!
| 0 | 0 | 0 | Revisar |  |  | PRESIÓN ATMOSFERICA |  |  | Revisar | #VALUE!
| 0 | 0 | 0 | Revisar |  |  | OPERARIO |  |  | Revisar | #VALUE!
| 0 | 0 | 0 | Revisar |  |  | FECHA |  |  | Revisar | #VALUE!
| 0 | 0 | 0 | Revisar |  |  | HORA |  |  | Revisar | #VALUE!
| 0 | 0 | 0 | Revisar |  |  | CUMPLIMIENTO VERIFICACIÓN | -46045 |  | Revisar | #VALUE!
| 0 | 0 | 0 | Revisar | [5 empty] | Revisar | #VALUE!
Note on H28: Comercial: Este valor debe ser menor e igual a 0
Note on H39: Comercial: Este valor debe ser menor e igual a 0
Note on H50: Comercial: Este valor debe ser menor e igual a 0

## VERIFICACIÓN CRYSTAL 5k
| INTRUMENTO | MARCA | MODELO | SERIAL | FECHA DE CALIBRACIÓN | FECHA PROGRAMADA DE VERIFICACIÓN 1 | FECHA PROGRAMADA DE VERIFICACIÓN 2 | FECHA PROGRAMADA DE VERIFICACIÓN 3
| PATRÓN | CRYSTAL | XP2i | 357309 | 2025-01-24 | 2025-03-02 | 2025-05-31 | 2025-08-29
| INDICE BAJO VERIFICACIÓN (IBV) | AMETEK CRYSTAL | XP2i | 104696 | 2024-12-02
DATOS Y RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
| VALOR PATRÓN (PSI) | VALOR IBV (PSI) | ERROR (PSI) | DESVIACIÓN (%) | INCERTIDUMBRE | Error permitido (+- psi) | COMENTARIOS | TEMPERATURA (°C) | 21.4 |  | Superior | Inferior
1 | 499.64 | 500 | 0.36 | -0.072% | 0.34 | 5 | EQUIPO SE ENCUENTRA CALIBRADO | PRESIÓN ATMOSFERICA (hPa) | 753.4 |  | 5 | -5
2 | 999.56 | 1000 | 0.44 | -0.044% | 0.34 | 5 |  | HUMEDAD RELATIVA (%) | 57.9 |  | 5 | -5
3 | 1499.59 | 1500 | 0.41 | -0.02733% | 0.34 | 7.4979 |  | ENTE CERTIFICADOR | Metrology |  | 7.4979 | -7.4979
4 | 1999.82 | 2000 | 0.18 | -0.009% | 0.34 | 9.9991 |  | FECHA DE CALIBRACIÓN | 2024-12-02 |  | 9.9991 | -9.9991
5 | 2499.35 | 2500 | 0.65 | -0.026% | 0.34 | 12.4968 |  |  |  |  | 12.4968 | -12.4968
6 | 2999.58 | 3000 | 0.42 | -0.014% | 0.34 | 14.9979 |  |  |  |  | 14.9979 | -14.9979
7 | 3499.2 | 3500 | 0.8 | -0.02286% | 0.34 | 17.496 |  |  |  |  | 17.496 | -17.496
8 | 3999.43 | 4000 | 0.57 | -0.01425% | 0.35 | 19.9972 |  |  |  |  | 19.9972 | -19.9972
9 | 4499.04 | 4500 | 0.96 | -0.02133% | 0.35 | 22.4952 |  |  |  |  | 22.4952 | -22.4952
10 | 4999.54 | 5000 | 0.46 | -0.0092% | 0.35 | 24.9977 |  |  |  |  | 24.9977 | -24.9977
DATOS Y RESULTADOS DE LA PRUEBA VERIFICACIÓN 1
| VALOR PATRÓN (PSI) | VALOR IBV (PSI) | ERROR (PSI) | Error permitido (+- psi) | COMENTARIOS |  | TEMPERATURA |  |  | Superior | Inferior
1 | 50 | 50.02 | 0.02 | 1 | EQUIPO SE ENCUENTRA VERIFICADO |  | HUMEDAD RELATIVA |  |  | 1 | -1
2 | 120 | 119.98 | -0.02 | 1.8 |  |  | PRESIÓN ATMOSFERICA |  |  | 1.8 | -1.8
3 | 280 | 280.01 | 0.01 | 4.2 |  |  | OPERARIO |  |  | 4.2 | -4.2
4 | 350 | 350.04 | 0.04 | 5 |  |  | FECHA DE REALIZACIÓN | 2025-01-23 |  | 5 | -5
5 | 750 | 750.03 | 0.03 | 5 |  |  | HORA |  |  | 5 | -5
6 | 1200 | 1200.1 | 0.1 | 6 |  |  | CUMPLIMIENTO VERIFICACIÓN | -38 |  | 6 | -6
7 | 1800 | 1800.4 | 0.4 | 9 | [5 empty] | 9 | -9
DATOS Y RESULTADOS DE LA PRUEBA VERIFICACIÓN 2
| VALOR PATRÓN (PSI) | VALOR IBV (PSI) | ERROR (PSI) | Error permitido (+- psi) | COMENTARIOS |  | TEMPERATURA |  |  | Superior | Inferior
| 0 | 0 | 0 | Revisar | EQUIPO SE ENCUENTRA VERIFICADO |  | HUMEDAD RELATIVA |  |  | Revisar | #VALUE!
| 0 | 0 | 0 | Revisar |  |  | PRESIÓN ATMOSFERICA |  |  | Revisar | #VALUE!
| 0 | 0 | 0 | Revisar |  |  | OPERARIO |  |  | Revisar | #VALUE!
| 0 | 0 | 0 | Revisar |  |  | FECHA |  |  | Revisar | #VALUE!
| 0 | 0 | 0 | Revisar |  |  | HORA |  |  | Revisar | #VALUE!
| 0 | 0 | 0 | Revisar |  |  | CUMPLIMIENTO VERIFICACIÓN | -45808 |  | Revisar | #VALUE!
| 0 | 0 | 0 | Revisar | [5 empty] | Revisar | #VALUE!
DATOS Y RESULTADOS DE LA PRUEBA VERIFICACIÓN 3
| VALOR PATRÓN (PSI) | VALOR IBV (PSI) | ERROR (PSI) | Error permitido (+- psi) | COMENTARIOS |  | TEMPERATURA |  |  | Superior | Inferior
| 0 | 0 | 0 | Revisar | EQUIPO SE ENCUENTRA VERIFICADO |  | HUMEDAD RELATIVA |  |  | Revisar | #VALUE!
| 0 | 0 | 0 | Revisar |  |  | PRESIÓN ATMOSFERICA |  |  | Revisar | #VALUE!
| 0 | 0 | 0 | Revisar |  |  | OPERARIO |  |  | Revisar | #VALUE!
| 0 | 0 | 0 | Revisar |  |  | FECHA |  |  | Revisar | #VALUE!
| 0 | 0 | 0 | Revisar |  |  | HORA |  |  | Revisar | #VALUE!
| 0 | 0 | 0 | Revisar |  |  | CUMPLIMIENTO VERIFICACIÓN | -45898 |  | Revisar | #VALUE!
| 0 | 0 | 0 | Revisar | [5 empty] | Revisar | #VALUE!
Note on H28: Comercial: Este valor debe ser menor e igual a 0
Note on H39: Comercial: Este valor debe ser menor e igual a 0
Note on H50: Comercial: Este valor debe ser menor e igual a 0

## DERIVA
DERIVA INSTRUMENTOS AÑO A AÑO
Additel | Momento 0 |  |  | Año 1
1 | 0.02 | 0 | 0
2 | -0.02 | 0 | 0
3 | 0.01 | 0 | 0
4 | 0.04 | 0 | 0
5 | 0.03 | 0 | 0
6 | 0.1 | 0 | 0
7 | 0.4 | 0 | 0
Crystal 1K | Momento 0 |  |  | Año 1
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
Crystal 5K | Momento 0 |  |  | Año 1
1 | 0.02 | 0 | 0
2 | -0.02 | 0 | 0
3 | 0.01 | 0 | 0
4 | 0.04 | 0 | 0
5 | 0.03 | 0 | 0
6 | 0.1 | 0 | 0
7 | 0.4 | 0 | 0

## CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL CALIBRACIÓN EQUIPOS E INSTRUMENTOS
|  | CODIGO | OYS-FO-42 | VERSION | 04 | FECHA | 2025-05-26
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA | VERSIÓN | DESCRIPCIÓN |  |  |  | AUTOR
2023-11-14 | 1 | Creación del documento |  |  |  | Andres Felipe Ovalle Ortiz Asesor Comercial
2024-05-28 | 2 | Cambio estructura formato |  |  |  | Andres Felipe Ovalle Ortiz Asesor Comercial
2025-02-21 | 3 | Se agregan los verificaciones internas para controlar los manómetros de presión, adicionalmente de agregan etiquetas para la identificación de los equipos |  |  |  | Andres Felipe Ovalle Ortiz Asesor Comercial
2025-05-26 | 4 | Se integro otra hoja para evaluar la deriva de los manómetros, adicional se modificó la estructura de las verificaciones y se añadieron la información completa de todos los equipos comprados a la fecha |  |  |  | Andres Felipe Ovalle Ortiz Asesor Comercial
CONTROL DE REVISIONES
ELABORADO POR |  | REVISADO POR |  | APROBADO POR
Nombre: | Andres Felipe Ovalle Ortiz | Nombre: | Maria de Jesus Mora Gomez | Nombre: | Carlos Alberto Suarez Franco
Cargo: | Asesor Comercial | Cargo: | Directora administrativa y financiera | Cargo: | Gerente General
Fecha: | 2025-05-26 | Fecha: | 2025-05-26 | Fecha: | 2025-05-26